Приложение 2
к тендерной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров
Наркозно-дыхательный аппарат
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники   
	Наркозно-дыхательный аппарат

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	 1
	Монитор, диагональ не менее 12.1”
	Анестезиологический аппарат:

Аппарат для анестезии состоит из узла, анестезиологического аппарата ИВЛ, системы контроля потока, контрольной панели с дисплеем, систему вентиляции, модуль контроля газа анестезии, модуль контроля CO2 и аксессуары.
Область применения 
Продукт применим для ингаляционной анестезии и управления дыханием у взрослых , детей и новорожденных во время хирургической операции.

Противопоказание 
Максимальный несущий вес всей машины составляет не менее 210 кг.

Монитор не менее 12,1 дюймовый экран, более удобный для наблюдения и работы врачей разного роста в разных положениях. Монитор предназначен для непрерывного мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов и контроля ряда физиологических параметров. Экран дисплея с сенсорным управлением. Измерение в режиме реального времени давления в дыхательных путях, потока, объемов, соответствие и сопротивление дыханию предлагают интуитивно понятный инструмент для обнаружения утечки, обструкцию дыхательных путей и оптимальную вентиляцию настройка параметров.

• Управление по замкнутому контуру, и обратная связь в реальном времени.

• Технология автоматической компенсации приливного объема, включая расход свежего газа, соответствие требованиям системы и компенсацию утечек в системе.

• Широкий спектр клинических применений: Его можно

использовать при всех видах сложных заболеваний

от новорожденных до взрослых.

Анестезиологический аппарат оснащен высокоточным датчиком расхода для одновременного контроля вдоха и выдоха, его точность достигает не менее 7%. Это гарантирует точность и надежность мониторинга.

• Скорость утечки составляет менее 65 мл/мин, полностью удовлетворяет требованиям анестезии с низкой скоростью потока и снижает загрязнение окружающей среды.

• Функции соответствия, подачи свежего воздуха и компенсации утечек обеспечивают точный дыхательный объем, переданный как заданный.

• Комплексный мониторинг респираторной механики, отображение в реальном времени кривых и петель P-V, F-V и P-F.

• Электронный PEEP.

• Наличие вспомогательной подачи кислорода.

• Дыхательные контуры с малой утечкой снижают вред от утечки анестезирующего газа из контуров.

• Технология динамической компенсации дыхательного объема.

Дыхательный объем не менее от 10 мл до 1500 мл.

Частота вентиляции не менее от 4 до 100/мин

Время вдоха не менее от 02 до 5,0 секунд

Соотношение времени вдоха-выдоха не менее 4: 1.

Пауза между вдохами не менее от 5 до 60% 

Триггер в режиме с управлением по объему не менее от 02 до 15 л/мин.

Скорость подъема давления в режиме с управлением по давлению не менее от 0 до 2 секунд.

Привод вентилятора приводящего газа с кислорода на воздух при снижении давлении в линии. Давление на входе, не менее 280-600 кПа. Максимальный инспираторный поток не менее 120 л / мин при подаче газа. Диапазон клапана потока не менее 1-120 л/мин.

Дыхательный объем вдоха и выдоха не менее 0 – 3000 мл.

Концентрация кислорода (%О2), в пределах не менее 18 - 100%.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Датчик кислорода
	Датчик кислорода - электрохимический датчик концентрации кислорода в дыхательной смеси.

Концентрация кислорода (%О2), в пределах не менее 18 - 100%.

С точностью не более ± 1% (полномасштабного фактического считывания)
	1 шт.

	
	
	2
	Кислородный газовый шланг
	Шланг для подключения к источнику медицинского кислорода
	1 шт.

	
	
	3
	Газовый шланг N2O
	Шланг для подключения к источнику закиси азота
	1 шт

	
	
	4
	Воздушный газовый шланг
	Шланг для подключения к источнику медицинского воздуха
	1 шт.

	
	
	5
	Блок сброса анестезиологических газов пассивный.
	Блок сброса анестезиологических газов пассивный служит для удаления анестезиологических газов с помощью встроенного вакуума клиники
	1 шт

	
	
	6
	Трубка для системы сброса анестезиологических газов.
	Трубка для системы сброса анестезиологических газов. Предназначен для отвода отработанных  анестезиологических газов
	1 шт

	
	
	7
	Встроенная батарея не менее 4400 мАч
	Внутренняя перезаряжаемая батарея не менее 4400 мАч, чтобы гарантировать нормальную работу системы в случае отключения электроэнергии. При подключений к источнику переменного тока, аккумулятор  заряжается независимо, от включенного или выключенного состояния. В случае внезапного отключения электроэнергии система автоматически переключится на питание от внутренней батареи, не прерывая работу. Когда источник питания переменного тока восстанавливается в течение заданного времени, аккумулятор начинает заряжаться, и система прекращает его использование, автоматически переключаясь на источник питания переменного тока, чтобы обеспечить непрерывную работу системы.

Тип батареи

Литий-ионный аккумулятор

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи не менее 11,1 В постоянного тока

Емкость батареи- не менее 4400 мАч

Задержка выключения не менее 30 мин (при использовании полностью заряженной новой батареи отключение происходит в течение не менее 30 минут после подачи первого сигнала о низком заряде батареи)

Минимальное время включения не менее 120 мин (при использовании новой полностью заряженной батареи при комнатной температуре).

температура не менее 25ºC)

Время зарядки

Приблизительно не более 4 часа (режим работы или режим ожидания)
	1 шт.

	
	
	8
	Кабель питания
	Шнур питания, соединительный шнур, предназначенный для подключения аппарата к источнику питания. Длина не менее 3 м
	1 шт.

	
	
	9
	Соединительный кабель к датчику кислорода 
	Специальный кабель, предназначенный для подключения  датчика кислорода к аппарату
	1 шт.

	
	
	10
	Емкость для дыхательного меха
	Емкость для дыхательного меха выполнен из качественного экологически чистого пластика. Соединение с основанием резьбовое, легкосъемное.
	1 шт.

	
	
	11
	Емкость для сорбента
	Многоразовая емкость для абсорбера объемом не менее до 2000 мл
	1 шт.

	
	
	12
	Дыхательный мех анестетического вентилятора
	Дыхательный мех анестетического вентилятора выполнен из высококачественной резины. Легко снимается для проведения автоклавирования и дизенфекции.
	1 шт.

	
	
	13
	Bypass
	Система Bypass служит для обеспечения непрерывной работы аппарата при снятии емкости сорбента для замены отработанного абсорбента. 
	1 шт.

	
	
	14
	Тележка 
	Устойчивая мобильная тележка не менее с 4-мя колесами с тормозом. 
	1 шт.

	
	
	15
	Программное обеспечение – режимы вентиляции VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV/ SIMV + PS Advanced PSV.
	Программное обеспечение – режимы вентиляции: Вентиляция с контролем по объему – VCV.

Вентиляция с контролем по давлению – PCV.

Синхронизированная перемежающаяся

принудительная вентиляция с контролем по объему -

VC SIMV. Синхронизированная перемежающаяся

принудительная вентиляция с контролем по давлению

- PC SIMV. Ручная вентиляция – Manual.

Расширение режимов вентиляции:

Синхронизированная перемежающаяся

принудительная вентиляция с контролем по давлению

и объему с поддержкой давлением спонтанных вдохов

и с поддержкой давлением.

Режим аварийной вентиляции при Апноэ в PSV c

выбором: по объему и по давлению VCV & PCV.

Комбинирование режимов по объему и давлению.
	1 шт.

	
	
	16
	Система  крепления для двух испарителей
	Система  крепления для двух испарителей тип Selectatec
	1 шт 

	
	
	17
	Компрессор сжатого воздуха
	Компрессор сжатого воздуха на колесах с тормозом мобильный
	1 шт

	
	
	18
	Испаритель Cевофлюран
	Испаритель Cевофлюран тип крепления Selectatec
	1 шт

	
	
	19
	Испаритель Изофлюран
	Испаритель Изофлюран тип крепления Selectatec
	1 шт

	
	
	20
	Многоразовый датчик

потока
	Многоразовый датчик потока автоклавируемый вдох/выдох
	1 комп

	
	
	21
	Блок абсорбера с подогревом в комплекте
	Блок абсорбера с подогревом в комплекте 
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Контур анестезии резиновый дыхательный мешок (без латекса, не менее 0,5 л) для одноразовые
	Предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным режимом аппарата. 

Контур анестезии резиновый дыхательный мешок 

- из неопрена или латекса, не менее 0,5 л для одноразового использования.

Для взрослых
	3 шт.

	
	
	2
	Набор дыхательных трубок для анестезии одноразовый комплект сильфонов для взрослых
	Одноразовый контур пациента в комплекте с одноразовым дыхательным мешком 2 л

-Контур дыхательный анестезиологический взрослый
-Y-образный соединитель пациента

- для взрослых
	3 комп.

	
	
	3
	Маска для анестезии силиконовая круглая для лица # 1
	Маска для анестезии силиконовая круглая для лица № 1.

Изготовлена из силикона. Не содержит латекс. Мягкая, гибкая маска выглядит и на ощупь - как многоразовая, но является одноразовой, тем самым, устраняя риск перекрестного заражения. 
	3 шт

	
	
	4
	Маска кислородная надувная наркозная (детская 1 #, одноразовая)
	Маска кислородная надувная наркозная детская, размер №1. Надувная форма и герметичность маски позволяет врачу выполнять удобный захват. Для одноразового использования (одним пациентом), чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.
	3 шт

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды при эксплуатации: 10 ° C ~ 40 ° С.

Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤93%, безконденсации.

Атмосферное давление: 70,0 кПа ~ 106,0 кПа.

Нормальные рабочие условия Рабочая температура окружающей среды: -20 ° C ~ 50 ° C.

Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤80%, без конденсации.

Атмосферное давление: 70,0 кПа ~ 106,0 кПа.

Условия хранения и транспортировки.

Температура окружающей среды при хранении: -20 ° C ~ 60 ° C (датчик кислорода: -20 ° C ~ 50 ° C).

Относительная влажность окружающей среды при хранении: ≤93%, без конденсации.                        

Атмосферное давление: 50,0 кПа ~ 106,0 кПа.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
-замену отработавших ресурс составных частей;
-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
-настройку и регулировку медицинской техники;
-специфические для данной медицинской техники работы;
-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Светильник операционный
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники   (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Светильник операционный


	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Корпус светильника
	Операционные светильники – Светодиодные хирургические светильники   обеспечивают бестеневое освещение для врачей во время операций,  также обеспечивают  круглые пятна в соответствии с потребностями операций, что в максимальной степени может удовлетворить потребности различных хирургических случаев. Состоит из подъемных механизмов, траверсы, пружинного рычага и держателя лампы,  так-же дополнительной функцией 

управления тенями,   пульта дистанционного управления и аварийного источника питания. Стандартные и прямые пружинные рычаги включаются опционально. 

Крепление: потолочное

Источник света: блок светодиодов

Количество светодиодов не менее 48 шт

Принцип бестеневого освещения: многоточечный

Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: не более 70 Вт

Максимальное освещение: не менее 160 000 Люкс 

Диаметр светового поля: от не менее 260 мм до не более 350 мм.

Цветовая температура: не менее 3 800 K ≤ Tс ≤ 6 000 K 

Регулировка яркости: от не менее 5 до не более 100%. 

Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5%

Средний срок службы: не менее 50 000 часов

Внешняя панель управления: Панель управления с сенсорным экраном
	

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1. 
	Держатель для двух купол
	Держатель для двух купол -   держатель для крепления двух куполов светильника
	1 шт.

	
	
	2. 
	Шнур питания
	Шнур питания 

подключение шнура питания для переменного тока 220В
	1 шт.

	
	
	3. 
	Режим  
	Вся панель светильника   поворачивается на не менее 340° вокруг консолей.

светильники имеют собственные импульсные источники питания и интерфейсы ввода питания

свет: не менее 40 000 lx ~ 160 000 lx (расстояние тестирования составляет один метр от центра панели лампы.), диапазон погрешности больших пятен составляет (+0, -25 000 lx), а диапазон погрешности маленьких пятен составляет (0, +18 000 lx);

Минимальный диаметр пятна света должен составлять не менее 260 мм (±23%), а максимальный диаметр пятна должен составлять не менее 350 мм (±23%); минимальный диаметр пятна света должен составлять не менее 250 мм (±23%), а максимальный диаметр пятна должен составлять 340 мм (±23%).

Для светильника малая ось эллиптического пятна должна быть 270 мм (±23%), а длинная ось должна быть 350 мм (±23%); для светильника малая ось эллиптического пятна должна быть не менее 260 мм (±23%), а длинная ось должна быть не менее 330 мм (±23%) (мм относится к единице размера пятна).

Балансир может поворачиваться вверх и вниз на не менее 38° и 50°. Держатель ламповой панели вращается на не менее 340° вокруг консольного кронштейна. Относительный поворот между двумя держателями составляет не менее 340°. Угол поворота центрального регулятора вокруг оси кронштейна составляет не менее 60°. Угол поворота корпуса ламповой панели вокруг кронштейна составляет не менее 270°. Ламповая панель может вращаться и перемещаться в любых направлениях благодаря много осевому вращению и, таким образом, отвечает требованиям достижения заданного положения движения.

свет состоит из 48 шт световых приборов.

Входной ток светильника составляет не менее 3,24-1,47 А, а входной ток светильника - не менее 2,24-0,93 А.

Номинальная мощность светильника составляет не менее 324 ВА; номинальная мощность светильника составляет не менее 224 ВА

Центральное освещение - не менее 40 000 лк ≤ Ec ≤ 160 000 лк (Испытательное расстояние составляет один метр от панели лампы).

Диапазон ошибок больших пятен составляет не менее (+0, -25 000 1x), а диапазон ошибок маленьких пятен не менее - (0, +18 000 lx).

Диаметр обычного пятна (d10) не менее 260~350 мм, а точность составляет не менее ±23%.

Диаметр эллиптического пятна (d10) не менее 270~350 мм, а точность составляет не менее ±23%.

Обычное распределение пятен (d50) не менее 170~190 мм, а точность составляет не менее ±23%.

Эллиптическое распределение пятен (d50) не менее 170~190 мм, а точность составляет не менее ±23%.
	1 шт.

	
	
	4. 
	Крышка крепления
	потолочная декоративная крышка крепления 
	1 шт.

	
	
	5. 
	Компонент поперечины 
	Компонент поперечины  позволяет вращаться на 360° от оси
	1 шт.

	
	
	6. 
	Стерильная ручка 
	Разборная, высокотемпературная дезинфекция (≤134O C, PPSU в качестве материала). Использование высокой температуры не превышает не менее 134°C для стерилизации. (осуществляется больницей в соответствии с местными правилами и нормами). С помощью рукоятки   передвигается купол светильника.
	1 шт.

	
	
	7. 
	Дисплей управления 
	Сенсорный дисплей управления светильниками: фокусирование, откл/Вкл светильников, управление теневым режимом.
	2 шт.

	
	
	8. 
	Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности 
	Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности. Для установки светильника 
	1 комплект.

	
	
	9. 
	Светодиодный модуль
	Светодиодный модуль состоит из не менее 48 шт светодиодов
	1 шт.

	
	
	10. 
	Аварийный источник питания
	Источник электроэнергии, применяемый при сбоях в электросети и не зависящий от основных источников или систем
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура: -20°С ~ 55°С. 

Относительная влажность: ≤ 93% без конденсации

Атмосферное давление: 700-1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники                             (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	 90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
-замену отработавших ресурс составных частей;
-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
-настройку и регулировку медицинской техники;
-специфические для данной медицинской техники работы;
-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники


Монитор пациента
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники   (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Монитор пациента  

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Не менее 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран, водонепроницаемый IPXI, цвет волны регулируемый, «Аритмия, анализ ST, OxyCRG, дисплей с крупным шрифтом». 


	Монитор пациента Основной блок

Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях.  Может опционально в зависимости от комплектности   использоваться для мониторинга ЭКГ (измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти

Наличие USB-порта: поддержка  мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств (опционально)

Наличие сетевого порта: подключение к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. (опционально)

Возможность поддержки беспроводной связи  (опционально)

Возможность поддержки разъема для SD карт (опционально)

Возможность поддержки многофункционального разъема (опционально)

 В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, часы, состояние сетевого подключения, уровень заряда батареи и т.д.

Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов.

Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей.

Вес: не более 3,9 кг.

Рабочая температура не менее 5-40 ° C.

Влажность: ≤93%.

Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц.

Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; 

Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. (опционально)
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1. 
	Программное обеспечение центральной системы мониторирования 
	Центральная система мониторинга позволяет отслеживать различные показатели жизнедеятельности пациента, путем получения информации из модулей монитора. 

Системы мониторинга пациентов обеспечивают вывод полной информации обо всех регистрируемых системой параметрах.

Система обеспечивает возможность сохранения зарегистрированных данных (трендов) на жестком диске компьютера центрального поста. (опционально)

Система обеспечивает установку порогов тревог и срабатывание тревожной сигнализации для каждого подключенного прибора. (опционально)

Система обеспечивает возможность изменения и сохранения настроек вывода информации от подключенных к системе приборов. (опционально)

Система обеспечивает возможность печати зарегистрированных параметров (трендов) на подключенном к компьютеру центрального поста принтере. (опционально)

Система обеспечивает работоспособность при подключении различных приборов, входящих в комплект поставки системы.
	1 шт

	
	
	2. 
	Датчик для измерения температуры тела внутриполостный для новорожденных, педиатрия
	Внутриполостной датчик предназначен для измерения центральной температуры тела при введении его через естественные отверстия: в наружном слуховом проходе, пищеводе, мочевом пузыре, ампуле прямой кишки и т.д.

Предназначен для новорожденных и детей.
	1 шт

	
	
	3. 
	Датчик для измерения температуры тела внутриполостный для взрослых
	Внутриполостной (универсальный) датчик предназначен для измерения центральной температуры тела при введении его через естественные отверстия для взрослых.
	1 шт

	
	
	4. 
	Датчик SpO2 
	Стандартный датчик SpO2 для новорожденных. предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Диапазон измерения: 0% ~ 100%; точность измерения: ± 2% (ребенок, в неподвижном состоянии) или ± 3% (новорожденный, в неподвижном состоянии) в диапазоне измерения 70% ~ 100%. Точность измерения в диапазоне от 1% до 69% не определена. Срок службы 3 года.
	1 шт

	
	
	5. 
	Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых  
	Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, для взрослых
	1 шт

	
	
	6. 
	Модуль с принадлежностями
	Модульная платформа применяется для всех автоматизированных манжет с взрослыми, педиатрическим и неонатальным режимами.
	1 комплект

	
	
	7. 
	Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см
	Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см.
	1 шт

	
	
	8. 
	Манжета артериального давления для детей, не менее 18-26 см
	Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для детей с окружностью руки не менее от 18 до 26 см.
	1 шт

	
	
	9. 
	Манжета для измерения артериального давления для новорожденных, 6-11 см
	Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для новорожденных с окружностью руки от 6 до 11 см
	1 шт

	
	
	10. 
	не менее 5-жильный встроенный фиксируемый кабель для дефибрилляции, соответствующий американскому стандарту
	Встроенный фиксируемый гибкий ЭКГ кабель для дефибрилляции из не менее 5 жил применяется с дефибрилляторами при проведении реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма
	1 шт

	
	
	11. 
	Электроды (взрослые)
	Электроды (взрослые) одноразовые  предназначены для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя.
	1 шт

	
	
	12. 
	Трубка НИАД для взрослых (белая)  
	Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для взрослых пациентов.
	1 шт

	
	
	13. 
	Датчик температуры кожи для взрослых
	 Датчик для измерения температуры кожи  у взрослого не менее 2-х контактный.

	1 шт

	
	
	14. 
	Литиевая батарея не менее 2200 мАч
	Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе.

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании.
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1. 
	
	
	

	
	
	Принадлежности:

	
	
	1. 
	
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Условия транспортировки и хранения

Температура окружающей среды, -20°С-+60°C

Относительная влажность: ≤93%

Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа

Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники  (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:

-замену отработавших ресурс составных частей;

-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

-настройку и регулировку медицинской техники;

-специфические для данной медицинской техники работы;

-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


ЛОР комбайн
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	ЛОР комбайн

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1


	ЛОР установка с принадлежностями
	Многофункциональная отоларингологическая установка. Для лечения и диагностики ЛОР заболеваний, для проведения необходимой диагностики патологий горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха.

Высота не более: 805 мм Глубина не более: 745 мм 

Ширина не более: 860 мм.  Вес не более 120 кг. 

Расход – Производительность не менее 0,4 л/м.
Рабочая плоскость не менее 850x540 мм. 

Максимальный вакуум не менее: 650 мм рт. 

Поток не менее 50 - 70 л/мин. 

Емкость всасывающего резервуара не менее 1 литр.
Электрическое напряжение не более 230В +/-10%

Частота не более 50/60Гц

Мощность,  потребляемая агрегатом не менее 1200ВА
	1 шт



	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Система всасывания с масляным насосом не менее 70 л/мин. (без вибрации)
	Система всасывания в комплекте с масляным насосом расхода не менее 70л/мин

- Всасывающая трубка,  позволяет  контролировать гигиену

- Автоматическое Вкл/выкл при извлечении канюли из держателя

- Антимикробный фильтр

- Управление и отображение мощности всасывания на сенсорном экране
	1 шт



	
	
	2
	Система автоматической промывки всасывающих труб
	Система автоматической промывки для всасывающей трубы аспиратора. 
	1 шт



	
	
	3
	Компрессор
	Медицинский воздушный компрессор, сухой,чистый, сжатый воздух.. Мощность компрессора не менее 50-75 л/мин – 1/ 4 бар. Номинальное напряжение не более 230в/ 50 (60) гц, 110в/ 60 гц.
	1 шт



	
	
	4
	Трубка давления
	Трубка компрессора сжатого воздуха.
	1 шт



	
	
	5
	Шприц для промывки ушной раковины с баком на не менее 2 литра, с нагревательным элементом фиксированной температуры не менее 37 ° C.(Антибрызг)
	Для промывки ушной раковины с объемом бака не менее 2 литра. С нагревательным элементом фиксированной температуры не менее 37 ° C.( защита от брызг).
	1 шт



	
	
	6
	Воронка для промывания ушей с аспирационной трубкой
	Воронка для промывания ушей с портом подключения для аспиратора для слива в канализацию. Материал пластик.
	1 шт



	
	
	7
	Система сжатого воздуха для медикаментов
	Встроенная система распыления медикаментов и продувания сжатым воздухом (компрессор, ресивер - накопитель сжатого воздуха, рукоятка с возможностью подключения специальных флаконов для жидких и порошкообразных медикаментов)
	1 шт



	
	
	8
	Изогнутый распылитель
	Инструмент для анестезии слизистых оболочек носа, рта и глотки. Распыление жидких и порошковых медикаментов.
	1 шт



	
	
	9
	Система подключения к водопроводу
	Подключение ЛОР комбайна к водопроводу. Шланг для подключения к проточной воде диаметр шланга не менее 15 мм. 
	1 шт



	
	
	10
	Дополнительная подставка с дополнительными флаконами (Набор для распылителя медикаментов)
	Подставка с дополнительным набором флаконов - для распылителя медикаментов. 
	1 шт



	
	
	11
	Набор инсуффляционной канюли для медикаментов
	Набор различных канюлей для инсуфляций   медикаментов. 
	

	
	
	12
	Зеркало-обогреватель гортани
	Для обогрева  инструмента до комфортной температуры пациента.
	

	
	
	13
	Модульный стол для инструментов, оснащенный не менее 12 пластинами из нержавеющей стали (автоклавируемые) и прозрачной защитной крышкой
	Модульный стол для инструментов, оснащенный не менее 12 пластинами из нержавеющей стали с прозрачной защитной крышкой. 
	

	
	
	14
	Комбинация ящиков не менее 3 ящика (не менее 1 большая, не менее 1 маленькая, не менее одна выдвижная нижняя полка,
	Комбинация ящиков не менее 3 ящика (не менее 1 большая, не менее 1 маленькая, не менее одна выдвижная нижняя полка, ) 
	

	
	
	15
	Набор из не менее 6 аспирационных канюль из нержавеющей стали для подключения к всасывающей трубке
	Набор из не менее 6 аспирационных канюль подключаемые к трубке аспиратора.
	

	
	
	16
	ЛОР-кресло не менее 5 моторный   


	Лор-кресло оснащено не менее 4 линейными двигателями. Вращение не менее на 175°(влево и вправо) с блокирующим рычажным механизмом поворота. Конструкция из металла. Наклон кресла в положении Тренделенбурга не менее -23°. Грузоподъемность не менее 150 кг.
	

	
	
	17
	стул для доктора стальная не менее 360 градусов
	Стул для доктора SPD/A. Поворачивающиеся не менее на 360 градусов , с подставкой для ног, регулировкой высоты с помощью газовой пружины из прочной стальной конструкции.
	

	
	
	18
	Кабель питания
	Кабель питания 
	

	
	
	19
	Портативный стробоскоп


	Портативный светодиодный стробоскоп и непрерывный источник света для эндоскопов. Режимы просмотра неподвижного или замедленного движения, автоматический или ручной F0, управление ножным переключателем, просмотр спектра мощности в реальном времени и подключение к ПК через USB.

Цветовая температура не менее 6500°К. Интенсивность светодиода не менее 800 люмен.
	

	
	
	20
	РФ управление с сенсорного экрана аппарата 

	РФ управление с сенсорного экрана аппарата 
Устройство отображения с сенсорным экраном и платой управления для аппарата 
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	Принадлежности:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура внешней среды, -40°С-+70°C  

Относительная влажность: ≤80%

Атмосферное давление: 500 гПа – 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика

	6


	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники;
- специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Дефибриллятор-монитор  
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Дефибриллятор-монитор  

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

(в соответствии с государственным реестром МИ )
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Дефибриллятор-монитор  
	Бифазный дефибриллятор с функцией синхронизации (взрослый / педиатрический)

РАЗМЕР: не более 360 x 280 x 250 мм (ширина х высота х глубина);

ВЕС: не более 6,5 кг с электродами подушек, батареей, принтером; не более 7,2 кг с дефибрилляторными лопастями;

Мощность: не менее 100-240 VAC: 50/60 Hz 

Режим работы полу автомат: Непрерывный мониторинг и стимуляция, Дефибрилляция при не менее 270 [J] энергии в течение не менее 2 минут каждые не менее 12 секунд, в течение длительного времени в среднем не менее 2 [удары / минута];

Энергия для внешней: не менее 2-5-7-10-20-30-40-50-60 -80-100-150-200-270-360 [J]

Энергичная доступность: Автоматическое отключение шока через не менее 30 с после зарядки

ЭКГ Временной интервал: не менее 4,4 секунды при скорости не менее 25 мм/с 

Чувствительность: не менее 0,25 0,5 1 2 4 [cm/mV] or Auto 

Частотный ответ на дисплей: не менее 2 [Hz] – 25 [Hz]

Сетевой блок питания

Тип: Встроенный

Напряжение: не менее 90...240 В

Сила тока: Максимально не менее 1,2 A

Частота: не менее 47...63 Гц AC

Коэффициент мощности: не менее 0,97 с коррекцией коэффициента мощности

Дисплей:

Размеры: не менее 7 дюймов (не менее 177,7 мм) по диагонали, активная область не менее 150 x 92 мм

Тип: Цветной ЖК-дисплей TFT

Разрешение: не менее 800 х 480 пикселей

Тип: Ni-MH не менее 10,8 В 3000 мАч

Вес: не менее 620 г

Емкость: не менее 5 часов непрерывного мониторинга или не менее 200 разрядов мощностью не менее 200 Дж 

Индикатор: не менее 5-ступенчатый индикатор на экране и светодиодный индикатор выключении

Время зарядки в случае полного отсутствия: не менее 2,5 часа для полной зарядки

Защита батареи от перегрева: схема управления батареей обеспечивает предотвращение перегрева элементов батареи. Кроме того, корпус батареи оборудован плавким предохранителем на не менее 75 ° C, который отключает цепь в случае перегрева

Срок годности: В случае нормального использования, минимум не менее 24 месяца, но не более не менее 500 полных циклов зарядки
	1 шт. 

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Наружный набор лопастей
	Многофункциональные наружные электроды-лопасти. Не менее 1 штуки лопастей для взрослых и педиатрических пациентов. Взрослый ø: не менее 97,6 х 65,4 мм; педиатрический не менее 43,2 ø
	1 пара

	
	
	2
	Кабель ЭКГ не  менее  3-проводный с зажимом

(защищенный дефибриллятор)  
	не  менее  3-жильный кабель: [I] [II] [III]

ДИАПАЗОН ВХОДНОГО СИГНАЛА ± 10 [мВ]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ± 320 [мВ]

ЧАСТОТНЫЙ ОТВЕТ не  менее  (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц]

MUSCLE FILTER не  менее  (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц]

Сетевой фильтр не  менее  50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ]

GAIN не  менее  x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара ВХОДНОЙ ШУМ

Максимум. не  менее  20 [uVpp]

ИМПЕДАНС ВХОДА ЭКГ Мин. не  менее  20 [M]

CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ <5 [s]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПАКЕМАКЕРА Макс. 700 [мВ] / 2 [мс], Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс]

ОБНАРУЖЕНИЕ PACEMAKER

Максимум. 700 [мВ] / 2 [мс]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА Макс. 400 [Дж], ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА 10 [мс] (в совокупности с отображением), БЛОКИРОВКА Автоматическая, ЧАСТОТА ВЫБОРКИ 8 [кГц]

РАЗРЕШЕНИЕ РЕКЛАМЫ 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит]

УРОВЕНЬ Предела обнаружения QRS 200 [мкВ]

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДА ЭКГ-ПАДЕНИЯ

на электрод

ПРОВЕРКА ШУМА КАНАЛА ЭКГ На канал

КЛАССИФИКАЦИЯ Защита от дефибрилляции, класс CF
	1 шт

	
	
	3
	ЭКГ не  менее  5-проводный с зажимом

(защищенный дефибриллятор)  
	не  менее  5-жильный кабель: [I] [II] [III] [aVR] [aVL] [aVF] [Vx]

ДИАПАЗОН ВХОДНОГО СИГНАЛА ± 10 [мВ]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ± 320 [мВ]

ЧАСТОТНЫЙ ОТВЕТ не  менее  (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц]

MUSCLE FILTER не  менее  (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц]

Сетевой фильтр не  менее  50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ]

GAIN не  менее  x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара ВХОДНОЙ ШУМ

Максимум. не  менее  20 [uVpp]

ИМПЕДАНС ВХОДА ЭКГ Мин. не  менее  20 [M]

CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ <5 [s]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПАКЕМАКЕРА Макс. 700 [мВ] / 2 [мс]

Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс]

ОБНАРУЖЕНИЕ PACEMAKER

Максимум. 700 [мВ] / 2 [мс]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА Макс. 400 [Дж]

ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА 10 [мс] (в совокупности с отображением)

БЛОКИРОВКА Автоматическая

ЧАСТОТА ВЫБОРКИ 8 [кГц]

РАЗРЕШЕНИЕ РЕКЛАМЫ 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит]

УРОВЕНЬ Предела обнаружения QRS 200 [мкВ]

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДА ЭКГ-ПАДЕНИЯ

на электрод

ПРОВЕРКА ШУМА КАНАЛА ЭКГ На канал

КЛАССИФИКАЦИЯ Защита от дефибрилляции, класс CF
	 1шт

	
	
	4
	ЭКГ-кабель не  менее  10-проводный с зажимом

(защищенный дефибриллятор)
	не  менее  10-жильный кабель: [I] [II] [III] [aVR] [aVL] [aVF] [V1]... [V6]

ДИАПАЗОН ВХОДНОГО СИГНАЛА ± 10 [мВ]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ± 320 [мВ]

ЧАСТОТНЫЙ ОТВЕТ не  менее  (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц]

MUSCLE FILTER не  менее  (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц]

Сетевой фильтр не  менее  50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ]

GAIN не  менее  x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара ВХОДНОЙ ШУМ

Максимум. не  менее  20 [uVpp]

ИМПЕДАНС ВХОДА ЭКГ Мин. не  менее  20 [M]

CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ <5 [s]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПАКЕМАКЕРА Макс. 700 [мВ] / 2 [мс]

Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс]

ОБНАРУЖЕНИЕ PACEMAKER

Максимум. 700 [мВ] / 2 [мс]

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА Макс. 400 [Дж]

ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА 10 [мс] (в совокупности с отображением)

БЛОКИРОВКА Автоматическая

ЧАСТОТА ВЫБОРКИ 8 [кГц]

РАЗРЕШЕНИЕ РЕКЛАМЫ 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит]

УРОВЕНЬ Предела обнаружения QRS 200 [мкВ]

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДА ЭКГ-ПАДЕНИЯ

на электрод

ПРОВЕРКА ШУМА КАНАЛА ЭКГ На канал

КЛАССИФИКАЦИЯ Защита от дефибрилляции, класс CF
	1 шт

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	гель ЭКГ не  менее  260 г
	Гель ЭКГ не  менее  260 г (доступны различные пакеты)
	1 тюбик

	
	
	2
	Бумага для записи, 5 рулонов - 58 мм
	Бумага для записи встроенного принтера
	5 шт

	
	
	Принадлежности:

	
	
	-
	-
	-
	-

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Напряжение: 100-240 В переменного тока: 50/60 Гц;

Температура при эксплуатации: 30 - 95 [%]

Влажность при эксплуатации: относительная влажность, без конденсации.

Хранение / транспортировка: макс. 95% относительной влажности, не конденсационный

	4
	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
-замену отработавших ресурс составных частей;
-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
-настройку и регулировку медицинской техники;
-специфические для данной медицинской техники работы;
-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	


Кровать многофункциональная
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Кровать многофункциональная

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1


	Головная доска
(Изголовье)


	Головная доска (изголовье) кровати  пациента (основной блок).

Кровать не менее 5- ти функциональная, 4-х секционная с электрической регулировкой , секций ложа и позиционированием кровати в положение Тренделенбург/антиТренделенбург. 
Кровать предназначена для осуществления ухода за больными в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии, послеоперационных, кардиологических, и ортопедических отделениях. Каркас кровати изготовлен из низкоуглеродистой стали   не менее с 2 отверстиями для подъемной стойки и для стойки инфузии.
Наличие положения кардиологическое кресло. Трансформируясь в положение кардиологическое кресло, кровать способствует естественной вентиляции легких, улучшает работу сердца и облегчает дренажирование. 
Доска для головы и ног. Обеспечивает комфортное ощущение для пациентов.

Платформа рентгенопрозрачная (опция).

Боковой поручень. Боковая направляющая с   встроенным   индикатором угла наклона.

Не менее 4,3-дюймовый ЖК-дисплей. Кнопки управления на боковых опорах  выдерживает не менее 100 000-кратное нажатие.

Резервная батарея на случай отключения электроэнергии. Наличие аварийной кнопки для экстренной остановки всех функции кровати (опция)

Поверхность из ABS пластика (опция) Базовый поролоновый матрас (толщина не менее 12 см) (опция)

Технические характеристики:

Безопасная рабочая нагрузка: не менее 250 кг

Регулировка высоты: не менее 435-725 мм

Регулировка спинки: не менее 0-75° (±10°)

Регулировка наколенника: не менее 0-35° (±10°)

Обратный тренделенбург: не менее 0-12°

Тренделенбург: не менее 0-12°

Индикатор угла: не менее 0-90°

Напряжение и частота: не менее 100-240 В · 50/60 Гц 
	1 шт



	
	
	2
	Доска для ног
	Доска для ног уникального дизайна из АБС пластика.
обеспечивающий комфорт пациентам.
	1 шт.

	
	
	3
	Боковая планка (Левая сторона)
	Боковое ограждение левая сторона кровати, из АБС пластика. Экологический пластик может быть стерилизован при не менее 100°C.
	2 шт.

	
	
	4
	Боковая планка (Правая сторона)
	Боковое ограждение правая сторона кровати, изготовлен из АБС пластика, экологический пластик может быть стерилизован при не менее 100°C.
	2 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1


	Поверхность кровати
	Поверхность кровати штамповочная формовочная платформа, гладкая поверхность без сварочного шрама, выдерживающая нагрузку не менее 250 кг.  
	1 шт.

	
	
	2
	Боковой защитный бампер (с колесами)
	Боковой защитный бампер колесами не менее в 4-х углах. Максимальная защита кровати и пациента во время транспортировки.
	4 шт.

	
	
	3

	Аварийная кнопка
	Аварийная кнопка предназначен для блокировки всех функций с электрическим приводом, подключаемый к специальному разъему в блоке управления.
	1 шт.

	
	
	4
	Кнопка CPR
	система экстренного приведения кровати в «нулевое» (исходное) положение
	1 шт

	
	
	5


	Панель управление мед сестры
	Движения кровати контролируются с ручного пульта управления.
	1 шт.

	
	
	6

	винт
	Крепёжное изделие для соединения деталей кровати.
	1 шт.

	
	
	7
	Дренажный крюк
	Предназначен для подвешивания дренажных емкостей. 
	1 шт.

	
	
	8
	винт с шестигранной головкой
	Винт с шестигранной головкой для соединения деталей кровати.
	1 шт.

	
	
	9
	плоская шайба
	Плоская шайба используется для избежания провала головки метиза.
	1 шт.

	
	
	10
	пружинная шайба
	Пружинная шайба служит для предотвращения само отвинчивания резьбовых соединений за счет упругой деформации шайбы под нагрузкой.
	1 шт.

	
	
	11
	Инфузионная стойка (До не менее 15 кг)
	Инфузионная стойка для внутривенных вливаний из нержавеющей стали, должен выдерживать груз до не менее 15 кг.   
	1 шт.

	
	
	12
	Ролик с тормозом не менее 4 шт. (Колесики)
	Не менее 4 колеса с резиновым покрытием диаметром не менее 125 мм с системой центральной блокировки с двух сторон кровати.
	4 шт.

	
	
	13
	Двигатель ход не менее 200 мм/установочное расстояние не менее 375 мм/усилие не менее 6000 Н (Подъемный механизм)
	Двигатель ход не менее 200 мм/ установочное расстояние не менее 375 мм/тяга не менее 6000 Н (Подъемный механизм) предназначен для электрической регулировкой высоты и углы наклонов кровати.
	1 шт.

	
	
	14
	Панель управления (пульт дистанционного управления)
	Пульт дистанционного управления для пациента На боковых планках кровати.  
	1 шт.

	
	
	15
	Кабель электропитания (не менее 3м)
	Кабель питания. Подключение к источнику питания. Кабель электропитания длиной не менее 3 метра.
	1 шт.

	
	
	16
	Соеденительный кабель  (сигнальная линия)
	Соединительный кабель для подключения модульного блока.
	1 шт.

	
	
	17
	Блок управления (переключатель питания не менее 100-240 В, 50/60 Гц)
	Блок управления кроватью. Питание не менее  100-240 В, 50/60 Гц.
	1 шт.

	
	
	18
	Подъемная опора
	Устройство для приподнятие  пациента . 

Для поддержания самостоятельности и мобильности пациента.
	1 шт.

	
	
	19
	"Корзина для судна: не менее 800*400 мм, регулируемый
	Корзина для судна: размер не менее 800*400 мм..Каркас подставки имеет защитно-декоративное покрытие краской нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
	1 шт.

	
	
	20
	Матрац в гигиеническом чехле
	Наполнитель из  высокой упругости в съемном влагостойком паропроницаемом чехле  на молнии. Матрац предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода против риска возникновения пролежней пациента. Толщина не менее 12 см.
	1 шт.

	
	
	21
	Аккумулятор
	Безопасность электрических регулировок на случай сбоя подачи электропитания обеспечена наличием встроенного аккумулятора, предназначенного для резервного использования.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды: + 5 ℃ ~ + 40 ℃. b)

Относительная влажность: ≤ 85%. 
Атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа. 
Напряжение питания: 100-220 ± 22 В переменного тока; 
Частота сети: 50 ± 5 Гц

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика

	  6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
-замену отработавших ресурс составных частей;
-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
-настройку и регулировку медицинской техники;
-специфические для данной медицинской техники работы;
-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Система для ультразвуковой диагностики
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Система для ультразвуковой диагностики 


	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Основной блок
	Области возможного медицинского применения:

Абдоминальные исследования
Сосудистые исследования
Кардиология
Гинекология
Акушерство
Урология
Опорно-двигательный аппарат
Интраоперационные исследования
Поверхностно-расположенные органы
Анестезиология
Педиатрические исследования
Ортопедия
Транскраниальные исследования
Неонатология
Нейросонография
Общие характеристики системы: 

Многопроцессинговый высокоскоростной цифровой формирователь луча;

Аналогово-цифровой преобразователь;

Разрядность АЦП – не менее 12 бит

Шкала серого: не менее 256 уровней;

Разрешение монитора не менее 1920*1080

не менее 3 порта для подключения датчиков

Диапазон рабочих частот: не менее 1-15 МГц

Возможность одновременного использования не менее до 12 фокусных зон

Число физических каналов – не менее 64

Число цифровых (процессинговых) каналов – не менее 32 768

Динамический диапазон – не менее 200 дБ

Максимальная глубина сканирования не менее 30 см

Русифицированный интерфейс, русифицированная клавиатура - наличие 

Регулировка усиления В-режима по глубине (не менее 8 зон) - наличие

Основные режимы работы:

В, М, В/М, В/В, 4В, Тканевая гармоника

Число карт серой шкалы в В-режиме – не менее 7

Число карт псевдоокрашивания в В-режиме – не менее 12

Число диапазонов частот в В-режиме – не менее 5

Число диапазонов частот в Тканевой гармонике – не менее 5

Число карт псевдоокрашивания в М-режиме – не менее 4

Скоростей развертки в М-режиме – не менее 6

Максимальная частота кадров – не менее 750 к/сек 

Число углов наклонного сканирования – не менее 3

Наличие М–режима;

Поддержка всеми датчиками;

Карты псевдоокрашивания в М-режиме от 5;

Наличие Цветного М–режима;

Цветной допплер CDI
PRF 0,5-10 кГц 

Диапазон шкал скоростей +/- 2 см/с-+/-154 см/с 

Угол наклона сектора на линейном датчике - +/- 16 градусов

Число углов сканирования – не менее 7

Количество переключаемых допплеровских частот - не менее 5

Число цветовых карт – не менее 10

Максимальная частота кадров – не менее 49 к/сек 

Энергетический допплер DPI
PRF 0,5-12 кГц 

Угол наклона сектора на линейном датчике - +/- 16 градусов

Число углов сканирования – не менее 7

Количество переключаемых допплеровских частот - не менее 5

Число цветовых карт – не менее 6

Максимальная частота кадров - не менее 49 к/сек 

Направленный энергетический допплер 

PRF 0,5-12 кГц 

Угол наклона сектора на линейном датчике - +/- 16 градусов

Число углов сканирования – не менее 7

Количество переключаемых допплеровских частот - 5

Число цветовых карт – не менее 1

Максимальная частота кадров - 49 к/сек 

Импульсно-волновой допплер (режим высокой частоты повторения импульсов)

PRF 1-16 кГц 

Диапазон шкал скоростей +/- 5 см/с-+/-300 см/с (при угле коррекции 0 градусов)

Угол наклона - +/- 16 градусов

Число углов сканирования – не менее 5

Количество переключаемых допплеровских частот - не менее 5

Число цветовых карт псевдоокрашивания – не менее 4

Скоростей развертки в режиме PW– не менее 4

Угол коррекции – 0-72 градусов

Шаг изменения угла коррекции – 2 градуса

Размер контрольного объема – 0,7 мм-21 мм 

Дуплексный, триплексный режимы

Трапециидальное, наклонное сканирование на линейных датчиках

Цифровая рабочая станция:

Жесткий диск не менее 500 Гб 

не менее 2 USB 2.0 

Ethernet 

DICOM 3.0

Измерительные и расчетные возможности системы для:

акушерства 

гинекологии 

ангиологии (артерии и вены верхних и нижних конечностей, брахицефальные артерии)

урологии 

ортопедии

поверхностных органов

абдоминальных органов

молочной железы 

кардиологии (в том числе метод дисков, оценка объема регургитации, расчет массы миокарда)

оценка кардио-сосудистой системы (4-х камерный срез, выходной тракт левого желудочка, выходной тракт правого желудочка, срез через 3 сосуда, срез через дугу аорты, срез через артериальный проток, ритм сердца, диафрагма), головного мозга (боковые желудочки, мозжечок, большая цисцерна), брюшной полости, грудной клетки плода – выбирается одно из заключений: норма, не норма, виден, не виден

вывода 4 кривых роста плода одновременно

Составление и импорт настраиваемых отчетов с возможностью добавления изображений

Автоматическая оптимизация: В-режим, PW/CW режимы

Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов, 3D-образов по различным полям базы данных

Проведение измерений и акушерских расчетов на ранее сохраненных изображениях

Вывод кинопетель из режима замороженного изображения clipboard
Размер кинопетли

Для В-режима: до 1000 кадров, 200 сек

Для CDI, DPI, DPDI режимов – до 1000 кадров, 600 сек

Для М-режима – до 83 сек 

Для PW/CW-режимов – до 163 сек 

Одновременный вывод на экран не менее 16 изображений (Файл-менеджер)

Одновременный просмотр не менее 4-х кинопетель (Файл-менеджер)

Энергопотребление: не более 450 ВА 

Масса и габариты:

Вес не более 4,5 кг с аккумулятором и блоком питания, не более 3,8 кг без аккумулятора, размеры ширина*глубина*высота (если смотреть на систему со сложенной клавиатурой): не более 378*339*60,5 мм

автоматический анализ толщины комплекса интима-медиа с графическим представлением;

расчет объемной скорости кровотока по PW;

расчет объемной скорости кровотока по CDI;

графическое отображение профиля потока в сосуде

Гармоническая визуализация тканей;

Многомерная пульсация;

Поддержка режимов многолучевого сканирования;
Поддержка монокристальных датчиков;
Режим многолучевого составного сканирования;
Технология автоматического подавления артефактов;

Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле

изображения;

Увеличение изображения не менее в 10 раз;

Количество одновременно подключаемых датчиков - не менее 3 шт.

Типы поддерживаемых датчиков: 

Конвексные;

Микроконвексные;

Микроконвексные внутриполостные;

Линейные;

4D конвексные абдоминальные;

4D микроконвексные внутриполостные;

Интраоперационные;

Секторные фазированные монокристаллические;

Секторные фазированные;

Биплановые датчики (конвекс/конвекс)

Датчики типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового и импульсно-волнового доплеровского

Монитор:

Жидкокристаллический безбликовый монитор высокого разрешения;

Размер экрана по диагонали: не менее 15,6 дюйм;

Угол обзора монитора, градусов, от 178 

Экранная матрица не менее от 1920*1080 пикселей;

Прочие параметры системы: 

Кинопетля:

   Для В-режима: до 1575 кадров;

   Для в режиме спектрального допплера режима– до 150 сек

Объем жесткого диска не менее 500 Гб;

Возможность подключения цветного и/или черно-белого медицинского принтера;

Программное обеспечение лицензионное.

Прочие возможности системы, в том числе при дополнительном комплектовании следующими опциями и программами:

Одновременный вывод на экран не менее 16 изображений (Файл-менеджер);

Одновременный просмотр не менее 4-х кинопетель (Файл-менеджер);

Составление и импорт настраиваемых отчетов с возможностью добавления изображений;
Автоматическая оптимизация: В-режим, PW/CW режимы;
Регулировка на замороженном изображении в В, М, THI -режиме – усиление, карты псевдоокрашивания, шкала серого в режиме CDI, DPI, DDPI, TDI – цветовая карта, В-режекция
в Режиме PW, CW – базовая линия, карта псевдоокрашивания, формат отображения;
Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов, 3D-образов по различным полям базы данных;
Проведение измерений и акушерских расчетов на ранее сохраненных изображениях;
Вывод кинопетель из режима замороженного изображения;
Дуплексный, триплексный режимы - наличие;
Многосоставное лучевое сканирование – наличие, не менее 3 луча;
Цветной М-режим (Сочетание с режимами CDI, DPI, DDPI, TDI);
Панорамное сканирование в реальном времени
Технологии подавления спекл-шума;
Режим соноэластографии с количественной оценкой;
Режим работы с контрастными веществами;
	1 шт.

	
	
	2
	Модуль непрерывноволнового допплера
	PRF 1-48 кГц (в зависимости от датчика);
Диапазон шкал скоростей +/- 18 см/с-+/-208 см/с (при угле коррекции 0 градусов), +/-308 см/с (при угле коррекции 72 градуса)

Число углов сканирования – не менее 5

Количество переключаемых допплеровских частот - не менее 5

Число цветовых карт псевдоокрашивания – не менее 4

Угол коррекции – 0-72 градуса

Шаг изменения угла коррекции – 2 градуса
	1 шт.

	
	
	3
	Модуль тканевого допплера
	PRF 0,5-12 кГц (в зависимости от датчика) 

Диапазон шкал скоростей +/- 6 см/с-+/-77см/с 

Количество переключаемых допплеровских частот - не менее 5

Число цветовых карт – не менее 4 

Максимальная частота кадров – не менее 200 кадр/сек (в зависимости от датчика) 

Импульсно-волновой + тканевой допплер PW +TDI
PRF 1-16 кГц 

Диапазон шкал скоростей +/- 12 см/с-+/-240 см/с (при угле коррекции 0 градусов), +/-760 см/с (при угле коррекции 72 градуса)

Угол наклона - +/- 20 градусов

Число углов сканирования – не менее 5

Количество переключаемых допплеровских частот - не менее 5

Число цветовых карт псевдоокрашивания – не менее 4

Скоростей развертки в режиме PW– не менее 4

Угол коррекции – 0-72 градуса

Шаг изменения угла коррекции – 2 градуса

Размер контрольного объема – 1,4 мм-11 мм
	1 шт.

	
	
	4
	Модуль эластографии 
	Программное обеспечение для соноэластографии имеет следующие параметры:
Активация режима соноэластографии с помощью специализированной кнопки на панели управления;
Тип соноэластографии: компрессионная
	1 шт.

	
	
	5
	Мобильная тележка для ультразвукового сканера
	Тележка для портативного ультразвукового сканера

- Полка для установки видеопринтера

- не менее 3 держателя для ультразвуковых датчиков и одного держателя для геля

- Гибкий держатель для проводов датчиков

Разветвитель портов, позволяющий подключать три датчика одновременно

- При работе с разветвителем выбор датчиков осуществляется электронно, при помощи клавиш
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Датчик конвексный ультразвуковой, не менее 50 мм
	Количество элементов - не менее 128;
диапазон частот, МГц – не более 1,0 – не менее 6,0;

радиус кривизны рабочей поверхности - не менее 50 мм;
поддержка тканевого гармонического изображения;
Предназначен для ультразвуковых исследований органов брюшной полости, забрюшинного пространства,
почек, малого таза трансабдоминально (гинекология, урология), акушерские исследования (в т.ч. эхокардиография плода).
	1 шт.

	
	
	2
	Датчик линейный ультразвуковой высокочастотный для обследований поверхностных органов, не менее 50 мм 
	Количество элементов - не менее 128;
диапазон частот, МГц – не менее 4,0 – не более 16,0;

апертура - не менее 46 мм;
глубина визуализаци - не менее 90 мм;
поддержка соноэластографии;
Предназначен для исследования поверхностно расположенных органов (щитовидная, молочная железы, лимфоузлы), сосудов, опорно-двигательного аппарата.
	1 шт.

	
	
	3
	Датчик микроконвексный ректовагинальный ультразвуковой 
	Количество элементов - не менее 128;

диапазон частот – не менее 3,0 – не более 15,0 МГц;

угол обзора - не менее 135 градусов;

радиус кривизны рабочей поверхности - не менее 10 мм;

и предназначен для трансвагинальных (гинекология, акушерство) и трансректальных (урология) исследований.
	1 шт.

	
	
	4
	Датчик секторный фазированный ультразвуковой 
	Количество элементов - не менее 80; 
диапазон частот, МГц – не более 1,0 – не менее 6,0;
угол обзора - не менее 90 градусов;

и предназначен для кардиологических исследований у взрослых.
	1 шт.

	
	
	5
	Устройство для печати ультразвуковых изображений
	Термографический принтер для распечатки изображений в черно-белом виде. 
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Бумага для устройства для печати

ультразвуковых изображений – стартовый набор
	Термобумага предназначена для печати черно-белого принтера. Термобумага в форме рулона. 
	1 рулон

	
	
	2
	Гель для проведения ультразвуковых обследований – стартовый набор
	Гель предназначен для проведения ультразвуковых исследований. Гель в бутыли объемом не менее 5 л.
	1 бутыль

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	- Питание 100/115/230 В, 50/60 Гц.

- Рабочий режим:

· Температура: от +10° до +40°

· Влажность воздуха: от 35 до 75% без выпадения конденсата.

- Хранение:

· Температура: от 0° до +50°

· Влажность воздуха: от 10 до 85% без выпадения конденсата.

- Площадь помещение не менее 10 кв.м.

- Необходима фиксация в вертикальном положении

- Розетки с заземлением, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

	
	
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

	
	
	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

	
	
	- замену отработавших ресурс составных частей;

	
	
	- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

	
	
	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

	
	
	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

	
	
	- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

	
	
	- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Стол операционный
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники   
	Стол операционный 

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Стол операционный 
	Операционный стол с ортопедической тракцией используется для общих операций, полностью электрический, с переключателем для управления подъемом (вверх/вниз). Вес брутто не более: 270 кг, вес нетто не более: 220 кг, длина не менее 2100мм× ширина не менее 500мм× высота не менее от 800мм до 1000мм. Безопасная рабочая нагрузка на стол составляет не менее 250 кг.  
Обратный тренделенбург/Тренделенбург не менее  22º/25º

Боковой наклон вправо/влево не менее 20º/20º

Подголовник (вверх/вниз) не менее 45º/90º

Ножная пластина (вверх/вниз) не менее 15º/90º

Горизонтальное положение ножной пластины не менее 90º

Спинка (вверх/вниз) не менее 75º/20º

Подъем почечного мостика не менее 110 мм

Горизонтальное скольжение не менее 300 мм
	1 шт

	
	
	2
	Секция для головы
	Большая головная секция, изменяющая положение в двух плоскостях, регулируемая. Разнообразные варианты регулировки позволяют выбрать правильное положение пациента и оптимальное боковое положение. Регулировка угла не менее +37°/-58°, а регулировка по высоте не менее: 135 мм, 
	1 шт.

	
	
	3
	Секция для спины
	С вращающейся ручкой подъема.. Трапециевидная форма позволяет получить более близкий доступ к голове пациента. 
	1 шт.

	
	
	4
	Секция для таза
	Тазовая секция оснащены боковыми евро планками для установки необходимых дополнительных принадлежностей.
	1 шт.

	
	
	5
	Почечный мост
	секция регулируемая по высоте механической рукояткой по высоте не менее 12 см
	1 шт.

	
	
	6
	Секция для ног раздельная
	Разделённая ножная секция позволяет отводить ногу

на угол не менее 90° и обеспечивать оптимальное положение ноги. легко регулируется, диапазон угла не менее +26°/-90°, дополнительная регулировка в коленной части
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Пульт управления 
	пульт управления для медицинского оборудования для управления всеми функциями и параметрами  операционным столом. Наличие: Микропроцессор, управляемый электронной системой. 
	1 шт.

	
	
	2
	Ремень для рук
	Мягкий ремень для опоры руки премиум-класса

с креплением «липучка»

- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов

- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования

ссадин.
	1 шт.

	
	
	3
	Универсальный замок для штанги 1
	Универсальный замок для штанги 1 - обеспечивают возможность устойчивого положения. Металлические зажимы крепятся на рельсах для дополнительных принадлежностей. Размер 1
	2 шт.

	
	
	4
	Универсальный замок для штанги 2
	Универсальный замок для штанги 2 - обеспечивают возможность устойчивого положения. Металлические зажимы крепятся на рельсах для дополнительных принадлежностей. Размер 2
	2 шт.

	
	
	5
	Универсальный замок 1 
	Универсальный замок 1 - предназначен для дополнительных креплений и опор в операционном столе.
	10 шт.

	
	
	6
	Зажим для плечевого упора 1 
	Для поддержки плеча пациента во избежание неожиданных движений. Облегчённый алюминиевый зажим с быстрым креплением, удобный в обращении
	2 шт.

	
	
	7
	Подлокотник 2 (с кожаной обивкой)
	Поверхностный кожанный подлокотник 
	2 шт.

	
	
	8
	Зажим для черепа 
	Для поддержки черепа пациента во избежание неожиданных движений. Облегчённый алюминиевый зажим с быстрым креплением.
	1 шт.

	
	
	9
	Подставки для рук
	Закреплённая, простая и удобная для пользователя опора для руки с рычажным зажимом, позволяет регулировку по высоте и по горизонтали.
	1 шт.

	
	
	10
	Опора для ног
	Служат для поддержки нижних конечностей в позиции лежа или сидя. Каждая опора оснащена формованным полиуретановым матрасом анатомической формы. Металлическая конструкция из нержавеющей стали обеспечивает вращение опор вокруг своей вертикальной оси. Лёгкая по весу и в использовании.
	1 шт.

	
	
	11
	Аккумулятор
	Встроенный аккумулятор для накопления энергии с целью её последующего использования.
	1 шт.

	
	
	12
	Шнур питания
	Предназначен для подачи питания. Длиной не менее 3 м.
	1 шт.

	
	
	13
	Опорная стойка для тела
	Для фиксации тела пациента.

Предназначен чтобы тело пациента было надежно зафиксирован на операционном столе.
	1 шт.

	
	
	14
	Опора для головы узкая
	Регулируемая опора для головы обеспечивает безопасность при позиционировании пациента. Гибкое позиционирование подголовника с помощью трех шарниров

Быстрое позиционирование и фиксация подковообразного подголовника с помощью с помощью центрального винта

Для позиционирования головы в положении лежа или в супинированном положении. Узкая форма.
	1 шт.

	
	
	15
	Доска для рентгена
	Получение рентгеновских снимков посредством рентгеновской кассеты между пациентом и столом по всей длине.
	1 комп.

	
	
	16
	Дуга для анестезии
	Анестезиологическая дуга, гибкая - крепится с помощью двух зажимов к рельсу для крепления принадлежностей по обе стороны операционного стола.
	1 шт.

	
	
	17
	Ортопедическая тракция 1006
	Система ортопедического удлинения для хирургии бедра, используется для вытяжения в ортопедии, изготовлен из нержавеющей стали премиум-класса. Благодаря удобной конструкции легко и удобно присоединяется к операционному столу.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Стол следует хранить в чистом месте, никогда не ставить в местах, где на него влияют атмосферное давление, температура, влажность, аэрация, солнечный свет, а также пыль и сера. Стол должен храниться отдельно от химикатов. Хранить в проветриваемом месте. 

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
-замену отработавших ресурс составных частей;
-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
-настройку и регулировку медицинской техники;
-специфические для данной медицинской техники работы;
-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Передвижной рентген аппарат
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники   
	Аппарат рентгеновский диагностический переносной 

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Аппарат рентгеновский диагностический переносной 
	Основание штатива аппарата на четырех самоориентирующихся колесах служит для закрепления на нем колонны (состоящей из трех штанг) и моноблока c вилкой. Два задних колеса основания имеют тормоз.

Кроме того, в основании аппарата на панели размещена большая часть электрической схемы аппарата.

К основанию с помощью разъемов подключаются кабель питания моноблока и кабель пульта управления. Сетевой автомат также укреплен на основании.

Параметры питающего устройства:

Максимальная потребляемая аппаратом мощность – не более 6 кВ·А.  

Общая масса аппарата не более 50 кг.
	1 шт.

	
	
	2
	Штанга 5ДП.075.036
	Представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на штанге служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы сочленяется с промежуточной штангой
	1 шт.

	
	
	3
	Штанга 5ДП.075.035
	Представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на штанге служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы сочленяется с нижней штангой
	1 шт.

	
	
	4
	Штанга 5ДП.075.034
	Представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на штанге служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы вставляется в специальное отверстие в основании и закрепляется болтом.
	1 шт.

	
	
	5
	Кассетодержатель
	Предназначен для перевозки рентгенографических кассет

Количество перевозимых кассет-4 шт

Масса, не более 0,95 кг

Габариты-594х130х284 мм

Материал-Ст.3

Покрытие-порошковая полиэфирная краска
	1 шт.

	
	
	6
	Каретка
	Обеспечивает горизонтальное перемещение фокуса трубки относительно колонны при направлении выходного окна моноблока вниз в пределах от 355 до 670 мм..

В передней поперечине горизонтальной каретки имеется гнездо и болт фиксатор для закрепления держателя моноблока. Самоторможение от произвольного перемещения горизонтальной каретки осуществляется с помощью тормозных накладок, которые через скобу крепятся к литой каретке. Для удобства передвижения собранного аппарата по палатам предусмотрен специальный фиксатор горизонтальной каретки.
	1 шт.

	
	
	7
	Кабель 5ДП.500.678
	Служит для управления аппаратом с пульта управления.

Сборный из различных типов проводов

Количество контактов-25 шт

Сечение-0,12 -2 кв.мм

Длинна-2350 мм

Масса-0,254 кг
	1 шт.

	
	
	8
	Кабель 5 ДП.500.679
	Служит для подачи напряжения на моноблок.

Сборный из различных типов проводов

Количество контактов-19 шт

Сечение-0,35-0,5-0,75-2 кв.мм

Длинна-2300 мм

Масса-0,43 кг
	1 шт.

	
	
	9
	Кнопка управления
	Предназначена для включения высокого напряжения, и производства снимка. При нажатии кнопки снимка. С кнопки выдается команда на включение рабочего накала и производится проверка накала. 

Коммутируемое напряжение-12В
	1 шт.

	
	
	10
	Инфракрасный дистанционный комплект

включения высокого напряжения 

«ДУ-ИК»
	Предназначен для дистанционного включения высокого напряжения, и производства снимка. При нажатии кнопки «ДУ-ИК» дистанционно выдаётся команда на включение рабочего накала и производится проверка накала.

Применение «ДУ-ИК» позволяет существенно увеличить расстояние между врачом лаборантом и рентгеновским аппаратом до 10 м и более, и повысить удобство пользования. Осуществление экспозиции с использованием пульта «ДУ-ИК» с расстояния около 10 метров позволяет многократно снизить облучение персонала.

Масса-0.15кг

Габариты 80х40х20 мм

Радиус действия-10 метров

Напряжение питания - 2 х 1,5 В.
	1 шт.

	
	
	11
	Пульт управления
	Конструктивно пульт управления представляет собой пластмассовый корпус. На верхней части корпуса расположена лицевая панель управления. 

На пульте управления так же расположен - приемник дистанционного управления «ДУ-ИК» (или включения снимка), индикатор состояния (зеленый) «ДУ-ИК» - кнопки, горит зеленый, когда нажата кнопка снимка «ДУ-ИК» или нажата проводная (с одним нажатием) кнопка снимка. И рядом красный индикатор (горит: включено), указывающий на включение высокого напряжения. 
Напряжение питания - 12 В.
	1 шт.

	
	
	12
	Моноблок с диафрагмой
	Моноблок представляет собой металлический бак, внутри которого размещены высоковольтный трансформатор, трансформатор накала трубки и сама рентгеновская трубка. Моноблок укрепляется на каретке штатива с помощью держателя и может вращаться как в самом держателе, так и вместе с держателем вокруг оси его хвостовика.

На горловине моноблока укреплена регулируемая диафрагма со световым центратором поля облучения.

В боковой крышке бака моноблока укреплен штепсельный разъем, на который выведены цепи питания и контроля моноблока.  

В моноблоке имеется прозрачное окно для выхода рентгеновских лучей. 

Установка размеров поля облучения производится с помощью двух выступающих рукояток-движков на диафрагме.

Включение лампы светового центратора производится кнопкой на диафрагме. На боковой поверхности диафрагмы установлена двухметровая рулетка для определения расстояния фокус-пленка перед снимком и разъем Х4 подключения диафрагмы к моноблоку.

Моноблок имеет возможность поворота в держателе на 30º к колонне, на 210º от колонны и вокруг оси держателя на 180º от положения для снимков при направлении пучка лучей вниз.

Во всех рабочих положениях моноблок фиксируется самотормозящими устройствами.

Диафрагма со световым центратором поля облучения обеспечивает любые прямоугольные поля облучения, имеющиеся внутри поля, освещаемого центратором. Наибольший размер освещаемого поля 350 х 350 мм при фокусном расстоянии 80 см.

Рентгеновская трубка, находящееся внутри моноблока, питается выпрямленным напряжением с уровнем пульсации не превышающим 3%. Напряжение на трубке во всем рабочем диапазоне напряжений и сопротивлений сети - 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 120 кВ, ±10%.

Характеристики рентгеновской трубки

Номинальное напряжение-120 кВ

Размер малого фокуса-0.5х0.5 мм

Размер большогофокуса-1.5х1.5 мм

Целевой угол-12 град.

Напряжение накала-8 В

Ток накала-4.5 А

Номинальная мощность:

На большом фокусе-4200Вт

На малом фокусе-780 Вт

Диаметр-50мм

Длина-155мм
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Детектор типа «флэт-панель» EVS4343W
	Детектор система цифровая на основе плоскопанельного детектора, имеет следующие характеристики:   

-  размер входного поля, мм - 430х430

-  пространственное разрешение, пар линий на мм 3,4- в центре                                                                                                       

-  динамический диапазон, крат, не менее - 400;

-  градационная разрешающая способность (уровней серого) - 16 бит;
	1 шт.

	
	
	2
	Стойка размещения приемника
	Стойка служит для крепления цифрового плоско-панельного детектора рентгеновского изображения. Стойка может применяться в комплекте с передвижными и переносными рентгеновскими аппаратами. Также может применяться в стационарных рентгеновских аппаратах при отсутствии штатной стойки.

Стойка имеет возможность вертикальной регулировки в диапазоне от 1000 мм до 2100 мм. Масса и габариты стойки позволяют свободно перемещать ее внутри ЛПУ. В основании предусмотрены противоскользящие элементы для предотвращения самопроизвольного падения. Качественное порошковое покрытие предотвращает появление коррозии и устойчиво к обработке санитарно-гигиеническими средствами.
	1 шт.

	
	
	3
	АРМ врача:

-ноутбук
-принтер 

термографический
	Ноутбук с предустановленным программным обеспечением предназначен для визуализации цифровых рентгеновских изображений.

Ноутбук с предустановленным программным обеспечением (не ниже); 

Процессор – Intel i5
Оперативная память – не менее 8GB

Видеокарта –4 ГБ,

SSD 512Гб

Диагональ экрана – не менее 15,6”

Разрешение дисплея - не менее 1920 x 1080
Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати. 

-  Два формат плёнки онлайн 


-  Разрешающая способность – 320 dpi.


-  Интерфейсы: Ethernet 10/100,


-  Сетевые протоколы: (TCP/IP), HTTP


-  Производительность: 



11”x14”  - 86 листов в час



14”x17”  - 75 листов в час


-  Геометрическое разрешение: 



11”x14” – 3348х4358 пикселей



14”x17” -   4358х5232пикселей


-  Русскоязычный интерфейс пользователя.

  -  Питание: 220 V (50 – 60 Hz)
	1 комп

	
	
	4
	Комплект запасных частей
	ручка-2 шт.;

- колпачок-1шт.;

- шайба уплотнительная-1шт.;

- прокладка-1шт.

Предназначен для замены изнашиваемых частей в пределах срока эксплуатации изделия
	1 комп

	
	
	5
	Комплект инструмента и принадлежностей
	- провод заземления-1шт.;

- наконечник-1шт.;

- ключ-1шт.

Предназначен для сборки изделия из транспортного состояния и подготовке к работе.
	1 комп

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Термографическая медицинская пленка:

28х35; 35х43
	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. 

Размер 11*14” (28*35 см.) 

Количество листов в упаковке – 100 листов
	1 комп.

	
	
	
	
	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. 

Размер 14*17” (35*43 см.) 

Количество листов в упаковке – 100 листов
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды при эксплуатации: 10 ° C ~ 40 ° С.

Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤93%, безконденсации.

Атмосферное давление: 70,0 кПа ~ 106,0 кПа.

Нормальные рабочие условия Рабочая температура окружающей среды: -20 ° C ~ 50 ° C.

Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤80%, без конденсации.

Атмосферное давление: 70,0 кПа ~ 106,0 кПа.

Условия хранения и транспортировки.

Температура окружающей среды при хранении: -20 ° C ~ 60 ° C (датчик кислорода: -20 ° C ~ 50 ° C).

Относительная влажность окружающей среды при хранении: ≤93%, без конденсации.                        

Атмосферное давление: 50,0 кПа ~ 106,0 кПа.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	90 календарных дней

По месту нахождения Заказчика



	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
-замену отработавших ресурс составных частей;
-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
-настройку и регулировку медицинской техники;
-специфические для данной медицинской техники работы;
-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Предъявляемые  общие требования к закупаемым товарам по приложению 2  Тендерной документации:

Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2023 года. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть встроенное 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. 

Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев. С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  наличиедиплом  сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования требуются копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в РК. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Для выполнения сроков поставки – необходимо график поставки товаров. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.  Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.) осуществляет поставщик. 

Для подтверждения качества сопутствующих услуг к предлагаемой медицинской техники потенциальным поставщикам необходимо предоставить оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию письма от завода производителя о праве потенциального поставщика предоставлять сервисно - техническое обслуживание на оборудование предлагаемое к поставке по данному тендеру.
