Приложение 2
к тендерной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров
Стол операционный
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники   
	Стол операционный 

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Стол операционный 
	Операционный стол с ортопедической тракцией используется для общих, травматологических, нейрохирургических   операциях, полностью электрический, с переключателем для управления подъемом (вверх/вниз). Вес брутто не более: 270 кг, вес нетто не более: 220 кг, длина не менее 2100мм× ширина не менее 500мм× высота не менее от 800 мм до 1000 мм. Безопасная рабочая нагрузка на стол составляет не менее 173 кг.  

Обратный тренделенбург/Тренделенбург не менее  ≥25º/25º

Боковой наклон вправо/влево не менее ≥15º/15º

Подголовник (вверх/вниз) не менее ≥45º/90º

Ножная пластина (вверх/вниз) не менее ≥15º/90º

Горизонтальное положение ножной пластины не менее 90º

Спинка (вверх/вниз) не менее ≥75º/20º

Подъем почечного мостика не менее ≥120 мм

Горизонтальное скольжение не менее ≥300 мм
	1 шт

	
	
	2
	Секция для головы
	Большая головная секция, изменяющая положение в двух плоскостях, регулируемая. Разнообразные варианты регулировки позволяют выбрать правильное положение пациента и оптимальное боковое положение. Регулировка угла не менее +37°/-58°, а регулировка по высоте не менее: 135 мм, 
	1 шт.

	
	
	3
	Секция для спины
	С вращающейся ручкой подъема.. Трапециевидная форма позволяет получить более близкий доступ к голове пациента. 
	1 шт.

	
	
	4
	Секция для таза
	Тазовая секция оснащены боковыми евро планками для установки необходимых дополнительных принадлежностей.
	1 шт.

	
	
	5
	Почечный мост
	секция регулируемая по высоте механической рукояткой по высоте не менее 12 см
	1 шт.

	
	
	6
	Секция для ног раздельная
	Разделённая ножная секция позволяет отводить ногу

на угол не менее 90° и обеспечивать оптимальное положение ноги. легко регулируется, диапазон угла не менее +26°/-90°, дополнительная регулировка в коленной части
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Пульт управления 
	пульт управления для медицинского оборудования для управления всеми функциями и движениями  операционного стола. 
	1 шт.

	
	
	2
	Ремень для рук
	Мягкий ремень для опоры руки  с креплением «липучка»

- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов

- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования

ссадин.
	1 шт.

	
	
	3
	Универсальный замок для штанги 1
	Универсальный замок для штанги 1 - обеспечивают возможность устойчивого положения. Металлические зажимы крепятся на рельсах для дополнительных принадлежностей. Размер 1
	2 шт.

	
	
	4
	Универсальный замок для штанги 2
	Универсальный замок для штанги 2 - обеспечивают возможность устойчивого положения. Металлические зажимы крепятся на рельсах для дополнительных принадлежностей. Размер 2
	2 шт.

	
	
	5
	Универсальный замок 1 
	Универсальный замок 1 - предназначен для дополнительных креплений и опор в операционном столе.
	10 шт.

	
	
	6
	Зажим для плечевого упора 1 
	Для поддержки плеча пациента во избежание неожиданных движений. Облегчённый алюминиевый зажим с быстрым креплением, удобный в обращении
	2 шт.

	
	
	7
	Подлокотник не менее 2 (с кожаной обивкой)
	Поверхностный кожанный подлокотник 
	2 шт.

	
	
	8
	Зажим для черепа 
	Для поддержки черепа пациента во избежание неожиданных движений. Облегчённый алюминиевый зажим с быстрым креплением.
	1 шт.

	
	
	9
	Подставки для рук
	Закреплённая, простая и удобная для пользователя опора для руки с рычажным зажимом, позволяет регулировку по высоте и по горизонтали.
	1 шт.

	
	
	10
	Аккумулятор
	Встроенный аккумулятор для накопления энергии с целью её последующего использования во время отсутствия элекричество
	1 шт.

	
	
	11
	Шнур питания
	Предназначен для подачи питания. Длиной не менее 3 м.
	1 шт.

	
	
	12
	Опорная стойка для тела
	Для фиксации тела пациента.

Предназначен чтобы тело пациента было надежно зафиксирован на операционном столе.
	1 шт.

	
	
	13
	Опора для головы узкая
	Регулируемая опора для головы обеспечивает безопасность при позиционировании пациента. Гибкое позиционирование подголовника с помощью трех шарниров

Быстрое позиционирование и фиксация подковообразного подголовника с помощью с помощью центрального винта

Для позиционирования головы в положении лежа или в супинированном положении. Узкая форма.
	1 шт.

	
	
	14
	Доска для рентгена
	Получение рентгеновских снимков посредством рентгеновской кассеты между пациентом и столом по всей длине.
	1 комп.

	
	
	15
	Дуга для анестезии
	Анестезиологическая дуга, гибкая - крепится с помощью двух зажимов к рельсу для крепления принадлежностей по обе стороны операционного стола.
	1 шт.

	
	
	16
	Ортопедическая тракция 
	Система ортопедического удлинения для хирургии бедра, используется для вытяжения в ортопедии, изготовлен из нержавеющей стали премиум-класса. Благодаря удобной конструкции легко и удобно присоединяется к операционному столу.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Стол следует хранить в чистом месте, никогда не ставить в местах, где на него влияют атмосферное давление, температура, влажность, аэрация, солнечный свет, а также пыль и сера. Стол должен храниться отдельно от химикатов. Хранить в проветриваемом месте. 


	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники                             (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	До 1 декабря 2024 года
По месту нахождения Заказчика

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
-замену отработавших ресурс составных частей;
-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
-настройку и регулировку медицинской техники;
-специфические для данной медицинской техники работы;
-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Передвижной рентген аппарат
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники   
	Аппарат рентгеновский диагностический переносной 

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Аппарат рентгеновский диагностический переносной 
	Основание штатива аппарата на четырех самоориентирующихся колесах служит для закрепления на нем колонны (состоящей из трех штанг) и моноблока c вилкой. Два задних колеса основания имеют тормоз.

Кроме того, в основании аппарата на панели размещена большая часть электрической схемы аппарата.

К основанию с помощью разъемов подключаются кабель питания моноблока и кабель пульта управления. Сетевой автомат также укреплен на основании.

Параметры питающего устройства:

Максимальная потребляемая аппаратом мощность – не более 6 кВ·А.  

Общая масса аппарата не более 50 кг.
	1 шт.

	
	
	2
	Штанга 
	Представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на штанге служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы сочленяется с промежуточной штангой
	1 шт.

	
	
	3
	Штанга 
	Представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на штанге служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы сочленяется с нижней штангой
	1 шт.

	
	
	4
	Штанга 
	Представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на штанге служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы вставляется в специальное отверстие в основании и закрепляется болтом.
	1 шт.

	
	
	5
	Кассетодержатель
	Предназначен для перевозки рентгенографических кассет

Количество перевозимых кассет-4 шт

Масса, не более 0,95 кг

Габариты не менее 594х130х284 мм

Материал-Ст.3

Покрытие-порошковая полиэфирная краска
	1 шт.

	
	
	6
	Каретка
	Обеспечивает горизонтальное перемещение фокуса трубки относительно колонны при направлении выходного окна моноблока вниз в пределах от 355 до 670 мм..

В передней поперечине горизонтальной каретки имеется гнездо и болт фиксатор для закрепления держателя моноблока. Самоторможение от произвольного перемещения горизонтальной каретки осуществляется с помощью тормозных накладок, которые через скобу крепятся к литой каретке. Для удобства передвижения собранного аппарата по палатам предусмотрен специальный фиксатор горизонтальной каретки.
	1 шт.

	
	
	7
	Кабель 
	Служит для управления аппаратом с пульта управления.

Сборный из различных типов проводов

Количество контактов-25 шт

Сечение не менее 0,12 -2 кв.мм

Длинна не менее 2350 мм

Масса не менее 0,254 кг
	1 шт.

	
	
	8
	Кабель 
	Служит для подачи напряжения на моноблок.

Сборный из различных типов проводов

Количество контактов-19 шт

Сечение не менее 0,35-0,5-0,75-2 кв.мм

Длинна не менее 2300 мм

Масса не менее 0,43 кг
	1 шт.

	
	
	9
	Кнопка управления
	Предназначена для включения высокого напряжения, и производства снимка. При нажатии кнопки снимка. С кнопки выдается команда на включение рабочего накала и производится проверка накала. 

Коммутируемое напряжение-12В
	1 шт.

	
	
	10
	Инфракрасный дистанционный комплект

включения высокого напряжения 

«ДУ-ИК»
	Предназначен для дистанционного включения высокого напряжения, и производства снимка. При нажатии кнопки «ДУ-ИК» дистанционно выдаётся команда на включение рабочего накала и производится проверка накала.

Применение «ДУ-ИК» позволяет существенно увеличить расстояние между врачом лаборантом и рентгеновским аппаратом до 10 м и более, и повысить удобство пользования. Осуществление экспозиции с использованием пульта «ДУ-ИК» с расстояния около 10 метров позволяет многократно снизить облучение персонала.

Масса не менее 0.15кг

Габариты не менее 80х40х20 мм

Радиус действия-10 метров

Напряжение питания - 2 х 1,5 В.
	1 шт.

	
	
	11
	Пульт управления
	Конструктивно пульт управления представляет собой пластмассовый корпус. На верхней части корпуса расположена лицевая панель управления. 

На пульте управления так же расположен - приемник дистанционного управления «ДУ-ИК» (или включения снимка), индикатор состояния (зеленый) «ДУ-ИК» - кнопки, горит зеленый, когда нажата кнопка снимка «ДУ-ИК» или нажата проводная (с одним нажатием) кнопка снимка. И рядом красный индикатор (горит: включено), указывающий на включение высокого напряжения. 
Напряжение питания - 12 В.
	1 шт.

	
	
	12
	Моноблок с диафрагмой
	Моноблок представляет собой металлический бак, внутри которого размещены высоковольтный трансформатор, трансформатор накала трубки и сама рентгеновская трубка. Моноблок укрепляется на каретке штатива с помощью держателя и может вращаться как в самом держателе, так и вместе с держателем вокруг оси его хвостовика.

На горловине моноблока укреплена регулируемая диафрагма со световым центратором поля облучения.

В боковой крышке бака моноблока укреплен штепсельный разъем, на который выведены цепи питания и контроля моноблока.  

В моноблоке имеется прозрачное окно для выхода рентгеновских лучей. 

Установка размеров поля облучения производится с помощью двух выступающих рукояток-движков на диафрагме.

Включение лампы светового центратора производится кнопкой на диафрагме. На боковой поверхности диафрагмы установлена двухметровая рулетка для определения расстояния фокус-пленка перед снимком и разъем Х4 подключения диафрагмы к моноблоку.

Моноблок имеет возможность поворота в держателе на 30º к колонне, на 210º от колонны и вокруг оси держателя на 180º от положения для снимков при направлении пучка лучей вниз.

Во всех рабочих положениях моноблок фиксируется самотормозящими устройствами.

Диафрагма со световым центратором поля облучения обеспечивает любые прямоугольные поля облучения, имеющиеся внутри поля, освещаемого центратором. Наибольший размер освещаемого поля 350 х 350 мм при фокусном расстоянии 80 см.

Рентгеновская трубка, находящееся внутри моноблока, питается выпрямленным напряжением с уровнем пульсации не превышающим 3%. Напряжение на трубке во всем рабочем диапазоне напряжений и сопротивлений сети - 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 120 кВ, ±10%.

Характеристики рентгеновской трубки

Номинальное напряжение-120 кВ

Размер малого фокуса-0.5х0.5 мм

Размер большогофокуса-1.5х1.5 мм

Целевой угол-12 град.

Напряжение накала-8 В

Ток накала-4.5 А

Номинальная мощность:

На большом фокусе-4200Вт

На малом фокусе-780 Вт

Диаметр-50мм

Длина-155мм
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Детектор типа «флэт-панель» 
	Детектор система цифровая на основе плоскопанельного детектора, имеет следующие характеристики:   

-  размер входного поля, мм - 430х430

-  пространственное разрешение, пар линий на мм 3,4- в центре                                                                                                       

-  динамический диапазон, крат, не менее - 400;

-  градационная разрешающая способность (уровней серого) - 16 бит;
	1 шт.

	
	
	2
	Стойка размещения приемника
	Стойка служит для крепления цифрового плоско-панельного детектора рентгеновского изображения. Стойка может применяться в комплекте с передвижными и переносными рентгеновскими аппаратами. Также может применяться в стационарных рентгеновских аппаратах при отсутствии штатной стойки.

Стойка имеет возможность вертикальной регулировки в диапазоне от 1000 мм до 2100 мм. Масса и габариты стойки позволяют свободно перемещать ее внутри ЛПУ. В основании предусмотрены противоскользящие элементы для предотвращения самопроизвольного падения. Качественное порошковое покрытие предотвращает появление коррозии и устойчиво к обработке санитарно-гигиеническими средствами.
	1 шт.

	
	
	3
	АРМ врача:

-ноутбук
-принтер 

термографический
	Ноутбук с предустановленным программным обеспечением предназначен для визуализации цифровых рентгеновских изображений.

Ноутбук с предустановленным программным обеспечением (не ниже); 

Процессор – Intel i5
Оперативная память – не менее 8GB

Видеокарта –4 ГБ,

SSD 512Гб

Диагональ экрана – не менее 15,6”

Разрешение дисплея - не менее 1920 x 1080
Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати. 

-  Два формат плёнки онлайн 


-  Разрешающая способность – 320 dpi.


-  Интерфейсы: Ethernet 10/100,


-  Сетевые протоколы: (TCP/IP), HTTP


-  Производительность: 



11”x14”  - 86 листов в час



14”x17”  - 75 листов в час


-  Геометрическое разрешение: 



11”x14” – 3348х4358 пикселей



14”x17” -   4358х5232пикселей


-  Русскоязычный интерфейс пользователя.

  -  Питание: 220 V (50 – 60 Hz)
	1 комп

	
	
	4
	Комплект запасных частей
	ручка-2 шт.;

- колпачок-1шт.;

- шайба уплотнительная-1шт.;

- прокладка-1шт.

Предназначен для замены изнашиваемых частей в пределах срока эксплуатации изделия
	1 комп

	
	
	5
	Комплект инструмента и принадлежностей
	- провод заземления-1шт.;

- наконечник-1шт.;

- ключ-1шт.

Предназначен для сборки изделия из транспортного состояния и подготовке к работе.
	1 комп

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Термографическая медицинская пленка:

28х35; 35х43
	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. 

Размер 11*14” (28*35 см.) 

Количество листов в упаковке – 100 листов
	1 комп.

	
	
	
	
	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. 

Размер 14*17” (35*43 см.) 

Количество листов в упаковке – 100 листов
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды при эксплуатации: 10 ° C ~ 40 ° С.

Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤93%, безконденсации.

Атмосферное давление: 70,0 кПа ~ 106,0 кПа.

Нормальные рабочие условия Рабочая температура окружающей среды: -20 ° C ~ 50 ° C.

Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤80%, без конденсации.

Атмосферное давление: 70,0 кПа ~ 106,0 кПа.

Условия хранения и транспортировки.

Температура окружающей среды при хранении: -20 ° C ~ 60 ° C (датчик кислорода: -20 ° C ~ 50 ° C).

Относительная влажность окружающей среды при хранении: ≤93%, без конденсации.                        

Атмосферное давление: 50,0 кПа ~ 106,0 кПа.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	До 1 декабря 2024 года
По месту нахождения Заказчика



	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
-замену отработавших ресурс составных частей;
-замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
-настройку и регулировку медицинской техники;
-специфические для данной медицинской техники работы;
-чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Предъявляемые  общие требования к закупаемым товарам по приложению 2  Тендерной документации:

Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2023 года. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть встроенное 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. 

Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев. С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  наличиедиплом  сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования требуются копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в РК. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Для выполнения сроков поставки – необходимо график поставки товаров. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.  Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.) осуществляет поставщик. 

Для подтверждения качества сопутствующих услуг к предлагаемой медицинской техники потенциальным поставщикам необходимо предоставить оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию письма от завода производителя о праве потенциального поставщика предоставлять сервисно - техническое обслуживание на оборудование предлагаемое к поставке по данному тендеру.
